СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания						Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

или 								 или

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Уполномоченное лицо по охране					Руководитель организации

труда работников организации					(заместитель руководителя

__________ ___________________				организации, в должностные

(подпись) (фамилия, инициалы)					обязанности которого входят

______________________ 					вопросы организации охраны труда)

(дата)                          					 __________  _____________________

(подпись)   (фамилия, инициалы)

______________________

(дата)

Инструкция по охране труда

для врача отделения гипербарической оксигенации

____________________________________________

(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

Глава1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе в качестве врача отделения гипербарической оксигенации (далее – ГБО) допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и соответствующую специальную подготовку, изучившие устройство барокомплексов и правила безопасной эксплуатации бароаппаратов, имеющие группу по электробезопасности I неэлектротехнического персонала, прошедшие инструктажи и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

2. Врач отделения ГБО (далее – врач) проходит обязательные медицинские осмотры: предварительный, при поступлении на работу; периодические, не реже одного раза в 12 месяцев.

3. Врач обязан соблюдать требования настоящей Инструкции, руководства (инструкции) предприятия-изготовителя по эксплуатации бароаппарата, инструкции о мерах пожарной безопасности (общеобъектовой и для отделения ГБО), а также правила внутреннего трудового распорядка больницы и отделения ГБО.

4. Врач обязан постоянно контролировать исправность оборудования, контрольно-измерительных приборов и заземляющих устройств бароаппарата. При обнаружении неисправности врач обязан поставить в известность заведующего отделением.

5. При работе в отделении ГБО неблагоприятное и опасное воздействие на врача могут оказывать следующие производственные факторы:

опасность заражения при контакте с биологическими средами пациентов;

высокое давление газа в системах бароаппарата;

опасный для жизни электрический ток;

повышенная влажность;

повышенный шум.

Кроме того, технически обусловленными опасностями являются:

пожар внутри барокамеры;

пожар в помещении отделения ГБО, в котором размещены бароаппараты;

взрыв;

внезапная разгерметизация барокамеры.

5.1. Источниками пожара могут быть:

неисправное электрооборудование, приводящее к нагреву электрических проводов и окружающих предметов, искрению, пробою изоляции и пр.;

материалы и лекарственные вещества, обладающие способностью к самовозгоранию в кислородной среде (мази и смазки, материалы, пропитанные легковоспламеняющимися веществами);

открытые источники огня (спирали электрических приборов, зажженные спички, зажигалки и пр.);

разряды статического электричества, накапливаемого на поверхности полимерных материалов при понижении влажности.

Для уменьшения вероятности возникновения пожара запрещается:

помещать пациента в барокамеру в одежде из синтетической и шерстяной ткани;

повышать давление рабочей среды свыше разрешенного и допускать снижение относительной влажности кислорода в барокамере ниже 65%;

пользоваться неисправными приборами;

применять оборудование, не занесенное в опись о возможности использования его в среде с повышенным содержанием кислорода;

эксплуатировать необезжиренное кислородное оборудование;

увеличение концентрации кислорода в помещении с бароаппаратами более 23%;

подключать барокамеры к электрической сети с напряжением выше допустимого;

применять электромедицинскую аппаратуру без защитного заземления;

осуществлять эксплуатацию оборудования при отсутствии первичных средств пожаротушения;

курить и пользоваться открытым огнем в помещении, где находятся бароаппараты;

применять в бароаппаратах и хранить в помещении, где они установлены, горючие, легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, а также различные масла, смазки, мази и пропитанные ими бинты, вату и т.д.;

вносить в помещение, где находятся бароаппараты, вещества, легко воспламеняющиеся в атмосфере кислорода. Такими веществами являются:

углероды с длинной цепью;

масла;

ненасыщенные галоидозамещенные углероды;

нафталин;

применять стальные предметы для передачи стуком о корпус условных сигналов из барокамеры.

5.2. Для предотвращения образования и накопления зарядов статического электричества необходимо принимать следующие меры:

одежда и белье обслуживающего персонала и пациента должны быть чистыми и изготовлены из хлопчатобумажной или льняной ткани со специальной пропиткой. Необходимо знать, что хлопчатобумажная одежда (костюмы, халаты и др.), не имеющая специальной пропитки, а также бинты, марля, вата и прочее при воспламенении в атмосфере чистого кислорода полностью сгорают за 3–10 секунд. Загоревшуюся на человеке одежду следует сорвать или тушить водой. Укрывать человека плотной тканью запрещается;

перед проведением сеанса баротерапии внутренняя поверхность барокамеры должна быть увлажнена и влажная уборка помещения проведена и при условии, если бароаппараты эксплуатируются нерегулярно;

корпус барокамеры должен быть надежно заземлен;

перед открыванием барокамеры необходимо коснуться заземленной металлической части барокамеры.

5.3. Для предотвращения возможного взрыва необходимо выполнять следующие меры безопасности:

в помещении, где эксплуатируются бароаппараты, запрещается находиться лицам с загрязненными маслом руками и одеждой;

перед сеансом баротерапии с пациента должны быть сняты все мазевые повязки, а кожа и раневая поверхность очищены от мази и при необходимости покрыты несколькими слоями стерильной марли. В барокамеру запрещается помещать больного с помадой, бриолином и любыми другими жировыми веществами на коже и волосах;

корпус, арматура, оборудование барокамеры и инструмент должны быть обезжирены;

при работе с баллонами, редуктором, замком, трубопроводами запрещается использовать промасленную ветошь и инструмент, руки предварительно должны быть тщательно вымыты с мылом.

5.4. Внезапная разгерметизация барокамеры чрезвычайно опасна по причине высвобождения потенциальной энергии, заключенной в резервуаре со сжатым газом. Разгерметизация барокамеры может произойти в результате:

разрушения оболочки барокамеры;

превышения давления в барокамере выше предельно допустимого;

потери прочности остекления.

Для предупреждения возможной разгерметизации барокамеры запрещается:

производить любые ремонтные работы или работы, связанные с устранением утечек газа, в трубопроводах и их соединениях при высоком давлении в барокамере;

открывать барокамеру после проведения сеанса баротерапии до снижения в ней давления до величины, равной атмосферному давлению;

пользоваться растворителями, которые могут вызвать повреждение остекления, к которым относятся:

уксусная кислота;

ацетон;

аммиак;

амиловый эфир уксусной кислоты;

масляная кислота;

бутилацетилрицинолеат;

четыреххлористый углерод;

хлор;

хлороформ;

этиловый эфир;

муравьиная кислота;

синильная кислота;

фтористоводородная кислота;

перекись водорода;

фенол (карболовая кислота);

винная кислота;

толуол;

трихлорэтилен;

внутреннюю и наружную поверхности остекления барокамеры необходимо тщательно оберегать от царапин, ударов (обслуживающий персонал и пациенты не должны иметь часы, кольца, серьги и др.);

остекление барокамеры требуется тщательно предохранять от воздействия инфракрасного излучения, прямого попадания солнечных и ультрафиолетовых лучей.

6. Врач обязан соблюдать правила личной гигиены и санитарии, пользоваться специальными средствами индивидуальной защиты при выполнении медицинских манипуляций.

7. Помещение, в котором размещены бароаппараты, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения и техническими средствами противопожарной защиты.

8. Помещения отделения ГБО, в которых устанавливаются два и более одноместных медицинских бароаппарата, должны быть оборудованы аварийным освещением.

9. При работе в отделении ГБО необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям применительно к заболеванию пациента, которому показана процедура гипербарической терапии (см. таблицу).

Таблица

| Код профессии по ОКРБ 006-96 | Наименование профессии | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20425 | Врач-специалист | При занятости в отделении гипербарической оксигенации (гипобарической адаптации): |  |  |
|  |  | Халат хлопчатобумажный (костюм хлопчатобумажный) | ЗМи | 12 |
|  |  | Головной убор из хлопчатобумажной ткани |  | До износа |
|  |  | Перчатки медицинские | Бм | До износа |
|  |  | Туфли кожаные или тапочки кожаные | Ми Ми | 12 6 |
|  |  | Маска медицинская |  | До износа |

Примечание. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в организациях здравоохранения, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.09.2008 № 129, не содержат перечня средств индивидуальной защиты для работников отделений ГБО.

В соответствии с п. 14 Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 209, «не включенные в типовые нормы средства индивидуальной защиты выдаются работникам для обеспечения их безопасности в зависимости от воздействующих вредных и (или) опасных производственных факторов на основании аттестации рабочих мест по условиям труда или требований нормативных правовых актов по охране труда, в том числе технических нормативных правовых актов и других нормативных документов (правил, стандартов, технических регламентов, технических кодексов установившейся практики, строительных норм, санитарных правил и норм, типовых инструкций по охране труда и других нормативных документов) со сроком носки до износа».

В разрабатываемых в настоящее время технических нормативных правовых актах по вопросам гипербарической оксигенации и гипобарической адаптации будет определен указанный перечень. Предлагаемый ниже перечень составит его основу и будет расширен относительно основного контингента пациентов, направляемого на лечение в отделения ГБО.

10. Для контроля за содержанием кислорода должны быть установлены газоанализаторы.

11. В помещении отделения ГБО должен быть вывешен перечень приборов, допущенных к работе в среде с повышенным содержанием кислорода, с указанием их паспортных или инвентаризационных номеров.

12. После каждого сеанса гипербарической оксигенации барокамеру необходимо подвергать соответствующей антисептической обработке.

13. О любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью пациентов и работающих, несчастном случае, произошедшем в отделении ГБО, врач обязан немедленно поставить в известность заведующего отделением, а в его отсутствие – заместителя главного врача. Сообщить инженеру по охране труда о случившемся, сохранить для расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии. Принять меры для оказания необходимой помощи потерпевшим.

14. При ухудшении состояния здоровья врача, не позволяющем выполнять функциональные обязанности, необходимо сообщить об этом заведующему отделением.

15. Врачу запрещается нахождение в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

16. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ по охране труда ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

17. Перед началом работы осмотреть, подготовить и надеть санитарно-гигиеническую одежду, обувь и, при необходимости, другие средства индивидуальной защиты.

18. Осмотреть рабочее место, проверить исправность барокамеры, ее оборудования и контрольно-измерительных приборов, заземляющих устройств, средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения.

19. Проверить исправность освещения, состояние и работоспособность вентиляции, санитарное состояние рабочего места.

20. Подготовка к работе, управление барокамерой и всеми ее системами, ведение режимов ГБО должны осуществляться в строгом соответствии с руководством (инструкцией) завода-производителя по эксплуатации бароаппарата, медицинскими инструкциями, другими локальными нормативными правовыми актами, разработанными в организации, и настоящей Инструкцией.

21. Перед началом работы с барокамерой необходимо:

ознакомиться с записями в журнале технического состояния бароаппарата, сделанными после проведения последнего сеанса ГБО;

проверить, нет ли в барокамере посторонних предметов (ваты, марли и пр.), отсутствие скоплений пыли, ее увлажнение и качество проведения влажной уборки помещения, в котором установлен бароаппарат;

убедиться в исправности заземления барокамеры;

убедиться в соблюдении мер безопасности, предусмотренных в п. 5 раздела 1 настоящей Инструкции;

проверить работу барокамеры без нахождения в ней пациента;

проверить давление срабатывания предохранительного клапана, при этом перед проверкой 2–3 раза открыть клапан вручную;

выполнить подготовительные работы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации кондиционера;

проверить, соответствует ли одежда медицинских работников и инженерно-технического персонала, постельное белье, находящееся в барокамере, и одежда, предназначенная для пациента, требованиям п. 5.2 настоящей Инструкции;

выполнить запись в журнале технического состояния бароаппарата о проведении подготовительных работ.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ по охране труда при выполнении РАБОТЫ

22. Во время работы врач должен руководствоваться и соблюдать указания о мерах безопасности, предусмотренные руководством (инструкцией) предприятия-изготовителя по эксплуатации бароаппарата и  разделом 1 настоящей Инструкции.

23. В процессе подготовки бароаппарата к проведению сеанса ГБО необходимо:

убедиться в наличии достаточного давления кислорода в системе газоснабжения;

привести в состояние готовности необходимую диагностическую аппаратуру и включить электрооборудование.

24. В соответствии с назначением лечащего врача при помощи медицинской сестры подготовить пациента к сеансу ГБО, для чего:

снять с пациента все мазевые повязки. Кожу и раневую поверхность очистить от мази;

переодеть пациента в одежду из хлопчатобумажной или льняной ткани, надеть на голову влажный колпак или косынку;

снять с пациента обувь, съемные протезы (зубные, глазные и пр.) и все имеющиеся у него металлические предметы (часы, кольца, серьги и др.);

проинструктировать пациента о правилах поведения во время сеанса ГБО и по его окончании.

25. При необходимости увлажнить внутреннюю поверхность барокамеры.

26. Поместить пациента в барокамеру на матраце лежа или сидя, в зависимости от его состояния.

27. Заземлить пациента, для этого надеть на ногу или руку пациента электрод, используемый при кардиографии, соединить его проводом с клеммой заземления.

28. Подготовить кондиционер к работе согласно инструкции по эксплуатации, для чего выполнить все необходимые операции на пульте управления кондиционером, предусмотренные инструкцией по эксплуатации кондиционера, для обеспечения назначенных режимов лечения.

29. Закрыть крышку барокамеры. Если при работе замка на закрытие движение стрелки прекратилось относительно кожуха, а электродвигатель при этом работает, переключить замок на открытие, открыть крышку и прекратить сеанс, выяснить причину и устранить неисправности.

30. Проверить работоспособность телефонной связи с пациентом. В трубке не должно быть слышно свиста, шума, треска и пр. Пациент и врач должны хорошо слышать друг друга. Если связь с пациентом отсутствует, проводить лечение запрещается.

31. После окончания сеанса ГБО необходимо довести избыточное давление в барокамере до нуля.

32. После выравнивания давления в барокамере до атмосферного открыть крышку барокамеры, следуя указаниям руководства (инструкции) предприятия-изготовителя по эксплуатации бароаппарата.

33. После каждого сеанса ГБО произвести влажную уборку барокамеры и тщательно проветрить помещение, в котором она установлена.

34. После проветривания барокамеры и помещения выключить электрооборудование бароаппарата.

35. После каждого сеанса записать в журнале технического состояния барокамеры количество наработанных часов, которые ежемесячно переносятся в формуляр бароаппарата.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ по охране труда ПО  ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

36. По окончании работы необходимо:

закрыть подачу кислорода, выключить используемое во время работы электрооборудование и контрольно-измерительные приборы и отключить электропитание;

привести в порядок свое рабочее место;

снять средства индивидуальной защиты;

произвести гигиеническую обработку открытых участков тела, при необходимости принять гигиенический душ.

37. Обо всех недостатках и неисправностях, выявленных во время работы, необходимо произвести соответствующую запись в журнале технического обслуживания и поставить в известность заведующего отделением ГБО.

38. Покидая помещение, отключить вентиляцию и освещение, убедиться в надежности закрытия дверей помещения.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ по охране труда В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

39. В случае возникновения неисправности бароаппарата, не позволяющей продолжать лечебную процедуру, необходимо прекратить проведение сеанса ГБО выполнением плановой, срочной или экстренной декомпрессии и по ее завершении удалить пациента из бароаппарата и прекратить его работу. О случившемся доложить заведующему отделением.

40.	В случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций сообщить о пожаре по телефону 101, организовать эвакуацию больных в безопасное место, приступить к ликвидации пожара согласно имеющимся в отделении инструкциям.

41. В ситуациях, связанных с попаданием на кожу или слизистые биологических жидкостей пациента или с повреждением целостности кожных покровов и загрязнением их биологическими жидкостями необходимо действовать согласно инструкции по охране труда при выполнении работ с кровью и другими биологическими жидкостями пациентов.

42.	При поломках коммуникационных систем, вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления и др., препятствующих выполнению лечебных процедур, прекратить работу до ликвидации аварии.

43. При прекращении подачи электроэнергии, замыкании, обрыве в системах электропитания или при появлении запаха гари электропроводки или электрооборудования отключить электрооборудование и сообщить в энергетическую службу.

44.	При поражении человека электрическим током и получении других травм, угрожающих жизни работников или пациента, действовать согласно инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Руководитель службы охраны труда					Руководитель структурного

(специалист по охране труда						подразделения (разработчика)

или специалист, на которого						 __________ __________________

возложены эти обязанности)						(подпись)  (фамилия, инициалы)

__________ _____________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)